ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА  ДИФЕРЕНЦИАЛНО СКАНИРАЩ КАЛОРИМЕТЪР (ДСК) С ШИРОК ТЕМПЕРАТУРЕН ОБХВАТ НА ДЕЙСТВИЕ ОТ -150 ОС ДО 1600 ОС В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“

Предмет на настоящата поръчка е „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на  Диференциално сканиращ калориметър (ДСК) с широк температурен обхват на действие от -150 оС до 1600 оС в изпълнение на проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“.

Срок за доставка - до 60 (шестдесет) дни считано от получаване на заявка.

Място на  доставка - сградата на Институт по електрохимия и енергийни системи - ул. „Акад. Георги Бончев“, бл.10, София, 1113. Предаването на апаратурата на представители на възложителя се удостоверява с приемо - предавателен протокол, по ред и условия, определени в проекта на договор.

Минимални изисквания за основни технически характеристики на Апаратурата, предмет на доставка:

Диференциално сканиращ калориметър (ДСК) с широк температурен обхват на действие от -150 оС до 1600 оС с възможност за определяне на специфичен топлинен капацитет.

- Температурен интервал: долна граница не по-висока от -150 оС и горна граница не по-ниска от 1600 оС;

- Скорост на нагряване на пещта от: долна граница 0.1 оС/мин или по-ниска и горна граница 50 оС/мин или по-висока;

- Температурни отклонения:  +/- 0.3 К или по-малки;

- Прецизен профилен терморегулатор, управляван софтуерно, позволяващ задаването на поне десет различни режима на нагряване, задръжка и охлаждане и възможност за контролиране на процесите при нагряване и охлаждане;

- Възможност за лесно превключване на различните пещи в зависимост от температурният интервал на измерване без необходимост от демонтиране на пещите от ДСК апарата;

- ДСК сензори позволяващи нормалната работа на апарата в температурния диапазон от -150 оС до 1600 оС или по-широк;

- Дигитална резолюция: от 0,3 микро вата или по-малка за ниски температури  до 1.5 микро вата или по-малка за високи температури;

- ДСК апаратът да може да работи в различни газови среди: инертна, окислителна, редукционна;

- Наличие на автоматичен контрол на газовете с вградени контролери за доставяне на минимум три различни газа (три входа или повече), регулирани по дебит и налягане;

- Възможност за подаване на смес от два различни газа и в частност до 5% Н2 в инертен газ;

- Системата да бъде оборудвана с вакуум помпа за постигане на налягане поне 10-2 mbar или по-ниско;

- ДСК апарата да бъде оборудван със съответните сензори за определяне на специфичен топлинен капацитет (Ср) до 5J/(g.K);

- Възможност за бързо понижаване на температурата под стайна температура и бързо постигане на  отрицателни температури чрез интегрирана система за течен азот;

- ДСК апаратът да бъде окомплектован със съответните газоводи за подаване на газ към апаратурата, конектори кабели и други необходими елементи за осигуряване нормалната работа на апарата;

- ДСК апаратът да бъде окомплектован с поне 100 броя алуминиеви панове или повече, поне 50 броя корундови тигли или повече и поне 4 броя платинови тигли или повече. Всички панове и тигли да бъдат окомплектовани с капачета;

- Специализиран софтуер за управление на апарата, събиране, обработка и архивиране на данните от измерванията (включително за определяне на Cp), работещ в среда на Windows или еквивалент. Компютърната система да осигурява нормалната и бърза работа на апарата и обработка на данните.

- Да бъде предвидено обучение на поне шест човека (по двама от всеки институт) за работа;

- Гаранционно обслужване на апарата: гаранция на апарата най-малко 2 години от въвеждане в експлоатация.

Допълнителни технически функционални изисквания

|  | ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ |  |
| --- | --- | --- |
| Показател | Описание на изискването | Точки при наличие |
| ТП1 | Предлагане на по-широк работен температурен интервал на ДСК апарата от посочения в минималните изисквания. | 20 |
| ТП2 | Възможност на вакуум системата за постигане на по-ниско налягане от 10-2 mbar. | 5 |
| ТП3 | Предоставяне на по-голямо количество панове и тигли от обявените в минималните изисквания със съответни капачeта: - За 10 и повече корундови тигли; - За два и повече платинови тигли. | 20 25 |
| ТП4 | Предоставяне на специфични материали за калибрация на апарата, обхващащи работния температурен диапазон на апарата, според възприетите стандарти на производителя: - Материали за калибрация на температура; - Материали за калибрация на специфичен топлинен капацитет; - Материали за калибрация на енталпия. | 5 10 10 |
| ТП5 | Предоставяне на матрица за възстановяване формата на използваните тигли. | 5 |

Общ брой точки: 100

Общи изисквания към изпълнението на поръчката:

- Доставената апаратура трябва да е фабрично нова и неупотребявана. Апаратурата да бъде доставена с всички необходими принадлежности и аксесоари за въвеждането ѝ в експлоатация.

- Изпълнението на поръчката включва: доставка до мястото на монтаж, монтаж/инсталиране; тестване на апарата и въвеждане в експлоатация; обучение на служители; осигуряване на гаранционна поддръжка.

- Обучението на служителите се извършва по списък, изготвен от Възложителя и предоставен в срока по т. 5.

- Предлаганата апаратура трябва да бъде монтирана/инсталирана, тествана и въведена в експлоатация.

  - Място на монтаж/инсталация и тестване – в сградата на ИЕЕС до изграждане на бл. 29, кампус „Гео Милев“, на територията на IV км. По време на преместването на апаратурата, избраният Изпълнител изпраща свой представител за предприемане на необходимите действия, свързани с монтажа/инсталацията на апаратурата. В Предложението за изпълнение на поръчката, всеки участник декларира, че е запознат с необходимостта от преместване на апаратурата и преместването не се отразява на гаранционните условия.

  - Въвеждане в експлоатация. За целите на настоящата обществена поръчка под въвеждане в експлоатация се разбира провеждането на изпитания за функционирането на системата и приставките и приспособленията към нея, както и проверка на граничните параметри. Проверката и тестовете на функционирането на системата ще се осъществят посредством оценка на получените резултати от контролните измервания за съответствие на характеристиките и параметрите, посочени от производителя в техническата документация и заявени от участника. Резултатите от проверката и тестовете се отразяват в приемо - предавателния протокол;

- Срокът за монтаж/инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на апаратурата не може да надвишава 14 (четиринадесет) дни след извършване на доставката.

6. След извършването на доставката, монтажа/ инсталацията, тестването и въвеждането в експлоатация да бъдат предоставени ръководство/наръчници за употреба и експлоатация на  български и английски език, на хартиен и електронен носител, гаранционни условия (вкл. и карти/ книжки), документи, удостоверяващи спазването на нормативни изисквания (декларации за съответствие и др. подобни, когато се изискват).

7.	Гаранционна поддръжка: Осъществява се през времето на гаранционния срок, който не може да бъде по-кратък от 2 години. По време на гаранционния срок Изпълнителят се задължава да отстранява всички повреди (технически неизправности), като разходите свързани с това са изцяло за негова сметка, да извършва профилактика, както и актуализация на специализирания софтуер (когато е приложимо). При необходимост в срока на гаранция за сметка на изпълнителя се извършват допълнителни настройки на апаратурата. Гаранционният срок е валиден при спазване на условията за поддържане и експлоатация на апаратурата, подробно описани от Изпълнителя в отделен документ, придружаващ доставката – гаранционни условия, приложен към доставката на апарата.

8. Срокът за реакция при възникване на повреда - до 8 (осем) работни часа, от получаване на рекламационното съобщение на Възложителя..

9. Срокът за отстраняване на повреда на място при възложителя не може да бъде по-дълъг от 5 (пет) календарни дни, считано от датата на получаването на сигнала за неизправност.

10. Срокът за отстраняване на повреда на оборудването в сервиз/извън сградата, където е монтирана/инсталирана апаратурата, не може да бъде по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на получаването от изпълнителя на писмено уведомление от страна на възложителя за проблема. В случай на обективна необходимост от допълнително време за отстраняване на повреда, надвишаващо срока по изречение първо, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като посочи причините за забавянето, както и реално необходимото време за отстраняване на повредата.

Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към тях на стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение следва съгласно чл.48, ал.2 от ЗОП да се чете, съответно е допълнено с думите „или еквивалентно/и“.